## Slide 1
Introduzione alle tecniche di ricostruzione iterativa per la tomografia ad emissione
Focus principale sugli algoritmi ML-EM e OS-EM
Michele Scipioni
Ph.D. Student
Dip. Ingegneria dell’informazione
Università di Pisa
Corso di Immagini Biomediche, 28 Ottobre 2016

## Slide 2
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Outline
Introduzione
Ricostruzione tomografica: un problema lineare inverso
Elementi di un algoritmo iterativo
Criteri di ottimizzazione
Algoritmi di ricostruzione iterativa
Esercitazione

## Slide 3
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 4
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Metodi analitici vs Metodi iterativi
Problema matematico basato sull'inversione della trasformata di Radon discreta. I dati sono integrali di linea e non si tenta di modellare esplicitamente la randomicità tipica del processo di conteggio dei fotoni .
Metodi analitici (FBP)
Generico modello lineare che consente una descrizione dettagliata dei meccanismi di blurring ed attenuazione. Oltre a questo, le tecniche statistiche di ricostruzione cercano di incorporare nel modello anche una descrizione probabilistica del rumore.
Metodi iterativi
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 5
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Metodi analitici vs Metodi iterativi
Il trade-off tra tecniche iterative ed FBP è quindi una scelta tra accuratezza ed efficienza della ricostruzione.
Trade-off
Tecniche iterative/statistiche
Modello matematico molto più complesso
Non esiste soluzione analitica in forma chiusa
Tempi di calcolo molto maggiori
Tecniche analitiche
Modello non fedele alla natura dei dati reali
Immagini ottenute velocemente ma poco accurate
Immagini molto rumorose
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 6
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Modello lineare
g è l’insieme di proiezioni angolari misurate, il sinogramma
H è la matrice di sistema, e descrive l'intero processo di registrazione delle immagini. Ogni elemento di H rappresenta il contributo medio di un pixel dell'oggetto al valore di unbin del sinogramma.
Ogni elemento di f rappresenta un pixel /voxel dello spazio immagine (indifferentemente una fetta 2D o un volume 3D)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 7
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Modello lineare
f
H è grandissima, non quadrata e non invertibile
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 8
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Modello statistico
Metodi algebrici: interessati al comportamento medio del sistema
Metodi statistici: le misure sono trattate come variabili aleatorie descritte da distribuzione di probabilità di Poisson (distribuzione tipica di fenomeni di conteggio)
Una riformulazione più corretta della dovrebbe infatti essere:
Valore atteso (medio)
Probabilità di misurare g, data un’immagine vera f
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 9
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Modello statistico
Il modello di Poisson descrive bene i dati di emissione non corretti ed e il più utilizzato nel campo della tomografia ad emissione (PET e SPECT).
Nota bene
Se il sistema di imaging corregge internamente i sinogrammi per le coincidenze random (sottraendo una stima degli stessi dai conteggi totali), la statistica muta.
Solitamente si dovrebbe ricorrere ad un modello Shifted Poisson, ma più generalmente si opta per un modello Gaussiano più semplice
_____________________________________
se il numero medio di eventi e sufficientemente ampio, la distribuzione di Poisson può essere ben approssimata da una gaussiana con media e varianza uguali tra loro e di valore
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 10
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Elementi di un algoritmo iterativo
Ogni metodo di ricostruzione iterativo si compone necessariamente di due elementi fondamentali:
  criterio di ottimizzazione: e il criterio rispetto al quale e possibile determinare quale immagine deve essere considerata la stima migliore dell'immagine vera;
  algoritmo di ottimizzazione: tecnica computazionale finalizzata a cercare la soluzione richiesta dal criterio di ottimizzazione.
Il criterio e la strategia di ricostruzione, l'algoritmo la definizione dei singoli passi
necessari ad implementare tale strategia.
Detto in breve …
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 11
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Criteri di ottimizzazione
ITERATIVE METHODS
Algebraic
ART
MART
Statistical
(Weighted) Least Squares
SMART
Poisson Likelihood
CG
CD
EM
OSEM
MAP
Ottimizzazione vincolata
Criterio dei minimi quadrati
Criterio di massima verosimiglianza
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 12
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Ottimizzazione vincolata (ART)
Ricerca di un'immagine che soddisfi una serie di vincoli imposti dai dati misurati e da alcune ipotesi a priori (ad esempio la non-negativita dei pixel). Questa via ha portato alla definizione di una serie di algoritmi che ricadono nella categoria delle tecniche algebriche di ricostruzione (ART).
Criterio di ottimizzazione vincolata
Il punto debole di questi approcci e che non offrono nessun meccanismo che consenta di incorporare un modello statistico esplicito dei dati con cui abbiamo a che fare.
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 13
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Criterio dei minimi quadrati (LS, WLS)
Scegliere il valore di f che, se osservato attraverso la matrice di sistema H, garantirebbe delle proiezioni Hf piu possibile simili alle proiezioni osservate g (distanza Euclidea).
Criterio LS
(SOLUZIONE IN FORMA CHIUSA)
Questa soluzione non è usata spesso nella tomografia ad emissione per le grandi dimensioni della matrice di sistema H, e spesso si preferisce ricorrere a soluzioni iterative.
D è una matrice diagonale i cui elementi sono . Nella tomografia ad emissione, i cui dati sono distribuiti secondo Poisson, la varianza e uguale alla media, per cui
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 14
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Criterio di massima verosimiglianza
Scegliere come ricostruzione ottima, , quella che garantisce la massima probabilità di aver prodotto i dati misurati ( o ).
Criterio ML
Il criterio ML cerca la soluzione caratterizzata dalla maggiore vicinanza statistica alle osservazione misurate.
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 15
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Criterio di massima verosimiglianza
Proprietà dello stimatore ML
è asintoticamente non polarizzato (asymptotically unbiased), ossia al crescere del numero di osservazioni, la stima tende al valore vero
è asintoticamente efficiente, ossia e lo stimatore a varianza minima, tra tutti gli stimatori nonpolarizzati. Detto altrimenti, lo stimatore ML e meno suscettibile al rumore presente nei dati.
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 16
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Limite intrinseco degli approcci ML, LS e WLS
Sfortunamente per noi, nonostante la varianza (rumore) delle immagini ET ricostruite con stimatore ML sia la più bassa ottenibile con uno stimatore non polarizzato, questa continua ad essere ancora inaccettabilmente alta. Questo segue direttamente dalla loro tendenza a garantire la massima consistenza con i dati misurati: dato che i dati sono intrinsecamente rumorosi, l'immagine che è massimamente consistente con essi sarà per forza di cose rumorosa a sua volta.
Questo vale anche per stimatore LS e WLS!
(caso LS)
Ipotesi di rumore additivo
nella tomografia ad emissione agisce come sistema passa-basso
La sua inversa di conseguenza è passa alto
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 17
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Possibili soluzioni
La soluzione consiste nell'accettare un certo bias nelle immagini ricostruite in cambio di una riduzione di varianza. Per far questo si introduce uno smoothing spaziale nelle immagini, che ovviamente va a ridurre il rumore a discapito della vicinanza della stima al valore vero.
Lo smoothing può essere introdotto in due modi:
  esplicitamente: applicando un filtraggio passa basso all’immagine ricostruita
  implicitamente: interrompendo prematuramente (prima di convergere all'effettiva soluzione ML) le iterazioni dell'algoritmo
Approcci Bayesiani di stima regolarizzata (Maximum A Posteriori)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 18
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Struttura generale di un algoritmo iterativo
 | stima corrente all’iterazione
 | la stima corrente viene proiettata nel dominio dei sinogrammi
 | la proiezione predetta viene confrontata con i valori misurati g
 | vettore di errore definito nello spazio proiettato
 | vettore di errore nello spazio immagine attraverso retroproiezione
 | stima aggiornata sulla base del feedback di errore
 | la stima corrente viene proiettata nel dominio dei sinogrammi
 | la proiezione predetta viene confrontata con i valori misurati g
 | vettore di errore definito nello spazio proiettato
 | vettore di errore nello spazio immagine attraverso retroproiezione
 | stima aggiornata sulla base del feedback di errore
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 19
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: missing data
L’approccio EM è standard per la soluzione di problemi ML in cui non si hanno a disposizione tutti i dati che renderebbero semplice la soluzione (problema dei dati mancanti)
Astrazione
ipotizziamo l’esistenza di un set completo di dati S in cui conosciamo sia il numero di fotoni misurati nel bin j, sia quanti, di questi, provengono dal pixel k
E-step
M-step
 Aspettazione della log-likelihood del set completo
 Massimizzazione della stessa
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 20
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: E-step
= elemento del set completo di dati (variabile aleatoria Poissoniana)
=
E-step
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 21
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: M-step
E-step
M-step
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 22
ML-EM
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
1) Stima iniziale uniforme dell’immagine
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 23
ML-EM
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
2) Simulazione della misura a partire dalla stima (proiezione)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 24
ML-EM
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
3) Confronto con la misura vera
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 25
ML-EM
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
4) Passaggio al dominio immagine (backprojection)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 26
ML-EM
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
5) Aggiornamento della stima (pesatura della stima precedente)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 27
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM: numero di iterazioni
Convergenza garantita e predicibile ma lenta
  Dati rumorosi: almeno 30, 50 iterazioni necessarie
  Tempi di esecuzione circa 2 ordini di grandezza superiori alla FBP
Immagini finali rumorose
  Tende alla massima consistenza con misure rumorose …
La ML-EM ricostruisce prima le frequenze spaziali più basse, per poi sviluppare gradualmente le componenti ad alta frequenza: bloccare le iterazioni equivale quindi implicitamente ad un filtraggio passa-basso dell'immagine ricostruita.
Nota bene …
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
Notes: Il graco 7d mostra l'andamento della log-likelihood con le iterazioni, indicando come, nonstante
si raggiunga molto presto una sorta di plateau, in realta la stima dell'immagine continua a cambiare
. Ne consegue che in genere la log-likelihood non e un buon indice di qualita dell'immagine nale
per la stessa ragione per cui il criterio ML non e un buon criterio di convergenza. Inoltre immagini
caratterizzate dalla stessa log-likelihood possono in generale apparire estremamente diverse tra loro.

## Slide 28
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: accelerare la convergenza
ML-EM
OS-EM
La retroproiezione viene applicata soltanto ai bin che appartengono al sotto insieme (subset) del sinogramma. Ad ogni aggiornamento, un diverso subset viene preso in considerazione in quella che viene definita sotto-iterazione dell'algoritmo (mentre un intero passaggio di tutti i subset costituisce un'iterazione vera e propria):
 ci riconduciamo al caso ML-EM
 otteniamo un algoritmo simile alla (M)ART
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 29
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
PRINCIPALI REGOLE DI SCELTA
In ogni subset deve comparire il contributo di tutti i pixel del FOV
Le proiezioni che appartengono ad un subset sono scelte in modo da avere massima distanza angolare possibile tra loro
Anche l’alternanza nel processing dei subset cerca di massimizzare la differenza tra subset successivi
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 30
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
SELEZIONI DI UN SOTTOINSIEME DI PROIEZIONI DAL SINOGRAMMA
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 31
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19
h21 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 | h29
h31 | h32 | h33 | h34 | h35 | h36 | h37 | h38 | h39
h41 | h42 | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 | h48 | h49
h51 | h52 | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 | h58 | h59
h61 | h62 | h63 | h64 | h65 | h66 | h67 | h68 | h69
h71 | h72 | h73 | h74 | h75 | h76 | h77 | h78 | h79
h81 | h82 | h83 | h84 | h85 | h86 | h87 | h88 | h89
h91 | h92 | h93 | h94 | h95 | h96 | h97 | h98 | h99
h101 | h102 | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 | h108 | h109
h111 | h112 | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 | h118 | h119
h121 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h128 | h129
h131 | h132 | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139
h141 | h142 | h143 | h144 | h145 | h146 | h147 | h148 | h149
h151 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h158 | h159
h161 | h162 | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168 | h169
h171 | h172 | h173 | h174 | h175 | h176 | h177 | h178 | h179
h181 | h182 | h183 | h184 | h185 | h186 | h187 | h188 | h189
h191 | h192 | h193 | h194 | h195 | h196 | h197 | h198 | h199
h201 | h202 | h203 | h204 | h205 | h206 | h207 | h208 | h209
h211 | h212 | h213 | h214 | h215 | h216 | h217 | h218 | h219
h221 | h222 | h223 | h224 | h225 | h226 | h227 | h228 | h229
h231 | h232 | h233 | h234 | h235 | h236 | h237 | h238 | h239
h241 | h242 | h243 | h244 | h245 | h246 | h247 | h248 | h249

## Slide 32
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
OS-EM vs ML-EM
Il numero di subset scelto determina il grado di accelerazione della OS-EM
(Empiricamente) dopoiterazioni di OS-EM si raggiunge un punto di convergenza paragonabile a quello ottenuto con iterazioni di ML-EM
Il rumore cresce a velocità comparabile e l’algoritmo va arrestato (ed eventualmente filtrato) ancora più precocemente
Nonostante la somiglianza con la ML-EM, la OS-EM non è realmente un algoritmo EM e quindi non c’è prova teorica della sua convergenza
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 33
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Correzioni iterative (ML-EM e OS-EM)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
Abbiamo detto precedentemente che se il sistema di imaging corregge internamente i sinogrammi prima che avvenga la ricostruzione, la statistica muta e non sarebbe più valido lavorare nell’ipotesi di Poissonianità dei dati su cui si basano ML-EM ed OS-EM.
Tra i vantaggi del meccanismo di feedback che è alla base di queste tecniche iterative c’è però anche la possibilità di incorporare delle stime delle sorgenti di disturbo (le stesse che in maniera inversa verrebbero usate per pre-correggere i sinogrammi) all’interno dello step di proiezione, riuscendo quindi a ricostruire e corregge le immagini allo stesso tempo.
ML-EM
OS-EM

## Slide 34
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione

## Slide 35
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (0)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
MATERIALE
Fantoccio cerebrale 2D (111x111 pixel) preparato (file brain.mat)
Funzione MATLAB Calcolo_A.m già utilizzata nell'esercitazione sulle tecniche di ricostruzione analitiche
Scheletro dell'esercitazione da svolgere
Scheletro della funzione Calcolo_Ablock.m con descrizione di quale debba essere la sua struttura e il suo funzionamento.

## Slide 36
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (1)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
Ricostruzione ML-EM
Implementare l'algoritmo ML-EM per la ricostruzione del sinogramma rumoroso generato ai punti precedenti.
Valutare la qualità della ricostruzione a seconda che vengano corretti o meno i disturbi simulati.
Salvare l'immagine intermedia ricostruita ad ogni iterazione in un vettore 3D (N,N,iter mlem)

## Slide 37
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (2)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
2. Ricostruzione OSEM: calcolo dei blocchi della matrice di sistema
Creare una funzione esterna (partire dal le Calcolo Ablock.m fornito) per l'estrazione dei blocchi della matrice di sistema con cui ricostruire i singoli subset del sinogramma.
La descrizione della funzione e fornita nel le dedicato: e importante assicurarsi che restituisca in output 'nblock' segmenti della matrice di sistema A e, per ciascuno di essi, tenga traccia delle proiezioni che fanno parte del subset a cui e associato un determinato blocco.

## Slide 38
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (3)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
Ricostruzione OS-EM
Implementare l'algoritmo OS-EM per la ricostruzione del sinogramma rumoroso generato ai punti precedenti.
Valutare la qualità della ricostruzione a seconda che vengano corretti o meno i disturbi simulati.
Salvare l'immagine intermedia ricostruita ad ogni iterazione in un vettore 3D (N,N,iter_mlem*nblock)

## Slide 39
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (4)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
4. Analisi della relazione tra numero di subset e numero di iterazioni OSEM
Visualizzare il risultato della ricostruzione OSEM usando diverse combinazioni di valori per il numero di subset (fattore di accelerazione) e il numero di iterazioni di ricostruzione.

## Slide 40
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (4)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
5. Valutazione dell'accelarazione ottenuta grazie all'algoritmo OS-EM
Misurare i tempi di esecuzione di una ricostruzione ML-EM (totale, non delle singole sub-iterazioni) e di una ricostruzione OS-EM e vericare che ci sia una velocizzazione del processo di ricostruzione a parita di iterazioni utilizzate.
NOTA BENE:
mettersi nella condizione iter_mlem = iter_osem*nblock
vericare tutte e 3 le combinazioni possibili
assicurarsi di misurare l'effettivo tempo di ricostruzione

## Slide 41
A.A. 2016/2017
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (4)
Introduzione Problema inverso Criteri di ottimizzazione Algoritmi iterativi Esercitazione
FACOLTATIVO
Ricostruzione ART
  Utilizzare la funzione creata Calcolo_Ablock.m per precalcolare la struttura in blocchi della matrice utilizzata per la ricostruzione ART.
  Seguire il modello dell'implementazione fornita per l'algoritmo OSEM e produrre una implementazione ottimizzata dell'algoritmo ART sviluppato nella precedente esercitazione
  Valutare il tempo necessario alla ricostruzione con questo particolare algoritmo
Ripetere il punto (5) valutando l'andamento dei tempi di calcolo in funzione del numero di iterazioni richieste ai vari algoritmi.