## Slide 1
Introduzione alle tecniche di ricostruzione iterativa per la tomografia ad emissione
Focus principale sugli algoritmi ML-EM e OS-EM
Michele Scipioni
Ph.D. Student
Dip. Ingegneria dell’informazione
Università di Pisa
Corso di Immagini Biomediche, 9 Novembre 2017

## Slide 2
A.A. 2017/2018
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Outline
Introduzione
Ricostruzione tomografica: un problema lineare inverso
Elementi di un algoritmo iterativo
Criteri di ottimizzazione
Algoritmi di ricostruzione iterativa
Esercitazione

## Slide 3
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018

## Slide 4
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Metodi analitici vs Metodi iterativi
Problema matematico basato sull'inversione della trasformata di Radon discreta. I dati sono integrali di linea e non si tenta di modellare esplicitamente la randomicità tipica del processo di conteggio dei fotoni .
Metodi analitici (FBP)
Generico modello lineare che consente una descrizione dettagliata dei meccanismi di blurring ed attenuazione. Oltre a questo, le tecniche statistiche di ricostruzione cercano di incorporare nel modello anche una descrizione probabilistica del rumore.
Metodi iterativi
A.A. 2017/2018

## Slide 5
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Metodi analitici vs Metodi iterativi
Il trade-off tra tecniche iterative ed FBP è quindi una scelta tra accuratezza ed efficienza della ricostruzione.
Trade-off
Tecniche iterative/statistiche
Modello matematico molto più complesso
Non esiste soluzione analitica in forma chiusa
Tempi di calcolo molto maggiori
Tecniche analitiche
Modello non fedele alla natura dei dati reali
Immagini ottenute velocemente ma poco accurate
Immagini molto rumorose
A.A. 2017/2018

## Slide 6
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Modello lineare
g è l’insieme di proiezioni angolari (θ) misurate, il sinogramma
H è la matrice di sistema, e descrive l'intero processo di registrazione delle immagini. Ogni elemento di H rappresenta il contributo medio di un pixel dell'oggetto al valore di unbin del sinogramma.
Ogni elemento di f rappresenta un pixel /voxel dello spazio immagine (indifferentemente una fetta 2D o un volume 3D)
θ
s
f
H è grandissima, non quadrata e non invertibile
A.A. 2017/2018

## Slide 7
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Modello lineare: il sinogramma
θ
s
A.A. 2017/2018

## Slide 8
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Elementi di un algoritmo iterativo
Ogni metodo di ricostruzione iterativo si compone necessariamente di due elementi fondamentali:
  criterio di ottimizzazione: e il criterio rispetto al quale e possibile determinare quale immagine deve essere considerata la stima migliore dell'immagine vera;
  algoritmo di ottimizzazione: tecnica computazionale finalizzata a cercare la soluzione richiesta dal criterio di ottimizzazione.
Il criterio e la strategia di ricostruzione, l'algoritmo la definizione dei singoli passi
necessari ad implementare tale strategia.
Detto in breve …
A.A. 2017/2018

## Slide 9
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018
Ottimizzazione vincolata

## Slide 10
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Ottimizzazione vincolata (ART)
Ricerca di un'immagine che soddisfi una serie di vincoli imposti dai dati misurati e da alcune ipotesi a priori (ad esempio la non-negativita dei pixel). Questa via ha portato alla definizione di una serie di algoritmi che ricadono nella categoria delle tecniche algebriche di ricostruzione (ART).
Criterio di ottimizzazione vincolata
Il punto debole di questi approcci e che non offrono nessun meccanismo che consenta di incorporare un modello statistico esplicito dei dati con cui abbiamo a che fare.
A.A. 2017/2018

## Slide 11
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018
Criterio di massima verosimiglianza

## Slide 12
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Teorema di Bayes: idea di base
good to know...
PROBABILITA’ CONDIZIONATA
La probabilità che si verifichi un evento A, dato B, è uguale alla probabilità che A e B avvengano insieme, diviso la probabilità di B.
Esempio: dato un risultato del lancio (B) qual’è la probabilità che la moneta sia truccata (A)?
A = coeff di affidabilità della moneta (è truccata?)
B = risultato del lancio (testa o croce?)
A.A. 2017/2018

## Slide 13
Esempio: dato un risultato del lancio (B) qual’è la probabilità che la moneta sia truccata (A)?
A = coeff di affidabilità della moneta (è truccata?)
B = risultato del lancio (testa o croce?)
P(A)  prior knowledge: ipotesi a priori circa l’affidabilità della moneta (potremmo scegliere un valore tra 0 ed 1, dove 0.5 indica che la moneta non fa preferenze tra testa e croce
P(B|A)  likelihood: dato un campione di lanci misurati (B), è la probabilità di ottenere (es) quel numero di «teste», data l’ipotesi fatta su A
P(B) =  evidence: probabilità di ottenere il dato misurato dati tutti i possibili valori che può assumere A
P(A|B)  posterior belief: come rivediamo le nostre convinzioni circa la moneta (P(A)), dopo aver effettuato una serie di misure
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Teorema di Bayes: interpretazione
good to know...
A.A. 2017/2018

## Slide 14
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Teorema di Bayes: come lo usiamo?
p(immagine|dati) =
p(dati|immagine) p(immagine)
p(dati)
OBIETTIVO
Vogliamo trovare una stima dell’immagine che massimizzi la probabilità a posteriori:
p(immagine|dati)
dati
immagine
A.A. 2017/2018

## Slide 15
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Maximum likelihood
Stima della distribuzione a posteriori  PROBLEMA INVERSO COMPLESSO
p(immagine|dati)
Stima della likelihood dei dati  PROBLEMA DIRETTO (PROIEZIONE) «FACILE»
p(dati|immagine)
Bayes 
p(immagine|dati) =
p(dati|immagine) p(immagine)
p(dati)
~
i nostri dati sono costanti
Ipotizziamo per ora che tutte le possibili immagini che possono aver generato i dati sono equiprobabili
A.A. 2017/2018

## Slide 16
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Maximum likelihood
p(immagine|dati)
p(dati|immagine)
~
proiezione
rumore
p(dati|immagine)
MODELLO DI RUMORE: gaussiano, poisson, …
A.A. 2017/2018

## Slide 17
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018
Criterio dei minimi quadrati

## Slide 18
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Criterio dei minimi quadrati: likelihood gaussiana
Scegliere il valore di f che, se osservato attraverso la matrice di sistema H, garantirebbe delle proiezioni Hf più possibile simili alle proiezioni osservate g (distanza Euclidea).
Criterio LS
or maximize ln p (g|Hf)
with
maximize p (g|Hf)
or minimize
A.A. 2017/2018

## Slide 19
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Criterio dei minimi quadrati: likelihood gaussiana
H’H è un operatore lineare che calcola la retroproiezione della proiezione
H’H è una matrice gigante che però non modella altro che l’effetto di blurring del sistema.
[H’H]-1 di conseguenza cerca di fare deblurring in un modo equivalente al filtro a rampa.
è una backprojection filtered (BPF)
f
Hf
H’Hf
A.A. 2017/2018

## Slide 20
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018
Criterio ML+ EM

## Slide 21
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Maximum Likelihood (ML): dati poissoniani
Metodi algebrici: interessati al comportamento medio del sistema
Metodi statistici: le misure sono trattate come variabili aleatorie descritte da distribuzione di probabilità di Poisson (distribuzione tipica di fenomeni di conteggio)
Una riformulazione più corretta della dovrebbe infatti essere:
Valore atteso (medio)
Probabilità di misurare g, data un’immagine vera f
A.A. 2017/2018

## Slide 22
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: missing data
L’approccio EM è standard per la soluzione di problemi ML in cui non si hanno a disposizione tutti i dati che renderebbero semplice la soluzione (problema dei dati mancanti)
Astrazione
ipotizziamo l’esistenza di un set completo di dati S in cui conosciamo sia il numero di fotoni misurati nel bin j, sia quanti, di questi, provengono dal pixel k
E-step
M-step
 Aspettazione della log-likelihood del set completo
 Massimizzazione della stessa
A.A. 2017/2018

## Slide 23
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: dataset completo
good to know...
f1
f2
detector
measures
g
h1
h2
due fiale con attività f1 e f2
detettore con sensibilità h1 ed h2 rispetto alle due sorgenti
CASO REALE: il sensore misure g = s1 + s2
1. E(s1) = h1 f1 e E(s2) = h2 f2
s1
s2
2. g = s1 + s2
SOLUZIONE:
DOMANDA: quanti fotoni ha inviato ogni sorgente?
A.A. 2017/2018

## Slide 24
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: E-step
= elemento del set completo di dati (variabile aleatoria Poissoniana)
=
E-step
A.A. 2017/2018

## Slide 25
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Derivazione ML-EM: M-step
E-step
M-step
M-step
A.A. 2017/2018

## Slide 26
ML-EM
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
1) Stima iniziale uniforme dell’immagine
A.A. 2017/2018

## Slide 27
ML-EM
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
2) Simulazione della misura a partire dalla stima (proiezione)
A.A. 2017/2018

## Slide 28
ML-EM
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
3) Confronto con la misura vera
A.A. 2017/2018

## Slide 29
ML-EM
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
4) Passaggio al dominio immagine (backprojection)
A.A. 2017/2018

## Slide 30
ML-EM
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
5) Aggiornamento della stima (pesatura della stima precedente)
A.A. 2017/2018

## Slide 31
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM
MEASUREMENT
REPROJECTION
COMPARE
UPDATE
RECON
A.A. 2017/2018

## Slide 32
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo ML-EM: numero di iterazioni
Convergenza garantita e predicibile ma lenta
  Dati rumorosi: almeno 30, 50 iterazioni necessarie
  Tempi di esecuzione circa 2 ordini di grandezza superiori a FBP
Immagini finali rumorose
  Tende alla massima consistenza con misure rumorose …
La ML-EM ricostruisce prima le frequenze spaziali più basse, per poi sviluppare gradualmente le componenti ad alta frequenza: bloccare le iterazioni equivale quindi implicitamente ad un filtraggio passa-basso dell'immagine ricostruita.
Nota bene …
A.A. 2017/2018
Notes: Il graco 7d mostra l'andamento della log-likelihood con le iterazioni, indicando come, nonstante
si raggiunga molto presto una sorta di plateau, in realta la stima dell'immagine continua a cambiare
. Ne consegue che in genere la log-likelihood non e un buon indice di qualita dell'immagine nale
per la stessa ragione per cui il criterio ML non e un buon criterio di convergenza. Inoltre immagini
caratterizzate dalla stessa log-likelihood possono in generale apparire estremamente diverse tra loro.
In figura: (top) dati non rumorosi, (mid) dati rumorosi, (bot) dati rumorosi post-filtrati

## Slide 33
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: accelerare la convergenza
ML-EM
OS-EM
La retroproiezione viene applicata soltanto ai bin che appartengono al sotto insieme (subset) del sinogramma.
Ad ogni aggiornamento, un diverso subset viene preso in considerazione in quella che viene definita sotto-iterazione dell'algoritmo (mentre un intero passaggio di tutti i subset costituisce un'iterazione vera e propria):
 ci riconduciamo al caso ML-EM
 otteniamo un algoritmo simile alla (M)ART
A.A. 2017/2018

## Slide 34
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
PRINCIPALI REGOLE DI SCELTA
Le proiezioni che appartengono ad un subset sono scelte in modo da avere massima distanza angolare possibile tra loro
Anche l’alternanza nel processing dei subset cerca di massimizzare la differenza tra subset successive
In ogni subset deve comparire il contributo di tutti i pixel del FOV
A.A. 2017/2018

## Slide 35
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
projection angle θ
position s
CONVERTIRE UNA COPPIA DI COORDINATE
2D IN UN INDICE LINEARE:
Matlab:
idx = sub2ind([#rows, #cols], id_row, id_col);
Manual:
idx = id_row + (id_col-1)*#rows;
SELEZIONARE UNA COLONNA DEL SINOGRAMMA, FISSATO θ (= id_col):
Matlab:
idx_start = sub2ind ([#rows, #cols], 1, id_col);
idx_stop = sub2ind ([#rows, #cols], #rows, id_col);
Manual:
idx_start = 1 + (id_col-1)*#rows;
idx_stop = #rows + (id_col-1)*#rows = id_col*#rows;
good to know...
A.A. 2017/2018

## Slide 36
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19
h21 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 | h29
h31 | h32 | h33 | h34 | h35 | h36 | h37 | h38 | h39
h41 | h42 | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 | h48 | h49
h51 | h52 | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 | h58 | h59
h61 | h62 | h63 | h64 | h65 | h66 | h67 | h68 | h69
h71 | h72 | h73 | h74 | h75 | h76 | h77 | h78 | h79
h81 | h82 | h83 | h84 | h85 | h86 | h87 | h88 | h89
h91 | h92 | h93 | h94 | h95 | h96 | h97 | h98 | h99
h101 | h102 | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 | h108 | h109
h111 | h112 | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 | h118 | h119
h121 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h128 | h129
h131 | h132 | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139
h141 | h142 | h143 | h144 | h145 | h146 | h147 | h148 | h149
h151 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h158 | h159
h161 | h162 | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168 | h169
h171 | h172 | h173 | h174 | h175 | h176 | h177 | h178 | h179
h181 | h182 | h183 | h184 | h185 | h186 | h187 | h188 | h189
h191 | h192 | h193 | h194 | h195 | h196 | h197 | h198 | h199
h201 | h202 | h203 | h204 | h205 | h206 | h207 | h208 | h209
h211 | h212 | h213 | h214 | h215 | h216 | h217 | h218 | h219
h221 | h222 | h223 | h224 | h225 | h226 | h227 | h228 | h229
h231 | h232 | h233 | h234 | h235 | h236 | h237 | h238 | h239
h241 | h242 | h243 | h244 | h245 | h246 | h247 | h248 | h249
A.A. 2017/2018

## Slide 37
Introduzione alla ricostruzione iterativa
OS-EM vs ML-EM
Il numero di subset scelto determina il grado di accelerazione della OS-EM
(Empiricamente) dopoiterazioni di OS-EM si raggiunge un punto di convergenza paragonabile a quello ottenuto con iterazioni di ML-EM
Il rumore cresce a velocità comparabile e l’algoritmo va arrestato (ed eventualmente filtrato) ancora più precocemente
Nonostante la somiglianza con la ML-EM, la OS-EM non è realmente un algoritmo EM e quindi non c’è prova teorica della sua convergenza
40 MLEM-iterations
1 OSEM iteration
with 40 subsets
0 1 2 3 4 10 40
0 1 2 3 4 10 40
A.A. 2017/2018

## Slide 38
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Correzioni iterative (ML-EM e OS-EM)
Abbiamo detto precedentemente che se il sistema di imaging corregge internamente i sinogrammi prima che avvenga la ricostruzione, la statistica muta e non sarebbe più valido lavorare nell’ipotesi di Poissonianità dei dati su cui si basano ML-EM ed OS-EM.
Tra i vantaggi del meccanismo di feedback che è alla base di queste tecniche iterative c’è però anche la possibilità di incorporare delle stime delle sorgenti di disturbo (le stesse che in maniera inversa verrebbero usate per pre-correggere i sinogrammi) all’interno dello step di proiezione, riuscendo quindi a ricostruire e corregge le immagini allo stesso tempo.
ML-EM
OS-EM
A.A. 2017/2018

## Slide 39
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018

## Slide 40
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Limite intrinseco degli approcci ML, LS e WLS
Sfortunamente per noi, nonostante la varianza (rumore) delle immagini ET ricostruite con stimatore ML sia la più bassa ottenibile con uno stimatore non polarizzato, questa continua ad essere ancora inaccettabilmente alta. Questo segue direttamente dalla loro tendenza a garantire la massima consistenza con i dati misurati: dato che i dati sono intrinsecamente rumorosi, l'immagine che è massimamente consistente con essi sarà per forza di cose rumorosa a sua volta.
Questo vale anche per stimatore LS e WLS!
(caso LS)
Ipotesi di rumore additivo
nella tomografia ad emissione agisce come sistema passa-basso
La sua inversa di conseguenza è passa alto
A.A. 2017/2018

## Slide 41
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Possibili soluzioni
La soluzione consiste nell'accettare un certo bias nelle immagini ricostruite in cambio di una riduzione di varianza. Per far questo si introduce uno smoothing spaziale nelle immagini, che ovviamente va a ridurre il rumore a discapito della vicinanza della stima al valore vero.
Lo smoothing può essere introdotto in due modi:
  esplicitamente: applicando un filtraggio passa basso all’immagine ricostruita
  implicitamente: interrompendo prematuramente (prima di convergere all'effettiva soluzione ML) le iterazioni dell'algoritmo
Approcci Bayesiani di stima regolarizzata (Maximum A Posteriori)
A.A. 2017/2018

## Slide 42
Introduzione alla ricostruzione iterativa
A.A. 2017/2018

## Slide 43
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Problema inverso: maximum a posteriori (MAP)
OBIETTIVO
Vogliamo trovare una stima dell’immagine che massimizzi la probabilità a posteriori:
p(immagine|dati)
dati
immagine
Bayes 
p(immagine|dati) =
p(dati|immagine) p(immagine)
p(dati)
~
A.A. 2017/2018

## Slide 44
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Problema inverso: maximum a posteriori (MAP)
Bayes
p(immagine|dati) p(dati|immagine) p(immagine)
~
ln p(immagine|dati) ln p(dati|immagine) + ln p(immagine)
~
(posterior)
(likelihood)
(prior or penalty)
Gibbs distribution:
p(fj | f) =
p(fj | f) = p(fj | fk, k is neighbor of j)
ln p(fj | f) =
j
k
Local prior
A.A. 2017/2018
Notes: likelihood:
agreement with data
prior:
agreement with prior expectation:
  image should be smooth
  image should agree with anatomical information
  image should ...
challenge:
write the prior as a convenient
mathematical function

## Slide 45
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Ricostruzione MAP: approssimazione One Step Late
Log-likelihood Poissoniana con prior (log-likelihood penalizzata)
Exact MAP
One Step Late (OSL)
A.A. 2017/2018

## Slide 46
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Effetto della scelta del prior: local smoothing
ln p(fj | f) =
quadratic
Huber
Geman
A.A. 2017/2018

## Slide 47
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Effetto della scelta del prior: info anatomiche
Segmented MRI: quando si analizza il vicinato, si fa smoothing solo tra voxel dello stesso cluster
T1 Grey White CSF MLEM + smoothing MAP-OSL
No segmentation: si usano direttamente i livelli di grigio della T1 per identificare voxel “simili”
T1 MLEM + smoothing MAP-OSL
A.A. 2017/2018

## Slide 48
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione
A.A. 2017/2018

## Slide 49
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (0)
MATERIALE
Fantoccio cerebrale 2D (111x111 pixel) preparato (file brain.mat)
Funzione MATLAB Calcolo_A.m già utilizzata nell'esercitazione sulle tecniche di ricostruzione analitiche
Scheletro dell'esercitazione da svolgere
Scheletro della funzione Calcolo_Hblock.m con descrizione di quale debba essere la sua struttura e il suo funzionamento.
A.A. 2017/2018

## Slide 50
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (1)
Ricostruzione ML-EM
Implementare l'algoritmo ML-EM per la ricostruzione del sinogramma rumoroso generato ai punti precedenti.
Valutare la qualità della ricostruzione a seconda che vengano corretti o meno i disturbi simulati.
Salvare l'immagine intermedia ricostruita ad ogni iterazione in un vettore 3D (N,N,iter_mlem)
A.A. 2017/2018

## Slide 51
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Correzioni iterative (ML-EM e OS-EM)
Abbiamo detto precedentemente che se il sistema di imaging corregge internamente i sinogrammi prima che avvenga la ricostruzione, la statistica muta e non sarebbe più valido lavorare nell’ipotesi di Poissonianità dei dati su cui si basano ML-EM ed OS-EM.
Tra i vantaggi del meccanismo di feedback che è alla base di queste tecniche iterative c’è però anche la possibilità di incorporare delle stime delle sorgenti di disturbo (le stesse che in maniera inversa verrebbero usate per pre-correggere i sinogrammi) all’interno dello step di proiezione, riuscendo quindi a ricostruire e corregge le immagini allo stesso tempo.
ML-EM
OS-EM
A.A. 2017/2018

## Slide 52
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (2)
2. Ricostruzione OSEM: calcolo dei blocchi della matrice di sistema
Creare una funzione esterna (partire da Calcolo Hblock.m fornito) per l'estrazione dei blocchi della matrice di sistema con cui ricostruire i singoli subset del sinogramma.
La descrizione della funzione e fornita nel file dedicato: è importante assicurarsi che restituisca in output 'nblock' segmenti della matrice di sistema A e, per ciascuno di essi, tenga traccia delle proiezioni che fanno parte del subset a cui e associato un determinato blocco.
A.A. 2017/2018

## Slide 53
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Algoritmo OS-EM: organizzazione dei subsets
projection angle θ
position s
CONVERTIRE UNA COPPIA DI COORDINATE
2D IN UN INDICE LINEARE:
Matlab:
idx = sub2ind([#rows, #cols], id_row, id_col);
Manual:
idx = id_row + (id_col-1)*#rows;
SELEZIONARE UNA COLONNA DEL SINOGRAMMA, FISSATO θ (= id_col):
Matlab:
idx_start = sub2ind ([#rows, #cols], 1, id_col);
idx_stop = sub2ind ([#rows, #cols], #rows, id_col);
Manual:
idx_start = 1 + (id_col-1)*#rows;
idx_stop = #rows + (id_col-1)*#rows = id_col*#rows;
good to know...
A.A. 2017/2018

## Slide 54
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (3)
Ricostruzione OS-EM
Implementare l'algoritmo OS-EM per la ricostruzione del sinogramma rumoroso generato ai punti precedenti.
Valutare la qualità della ricostruzione a seconda che vengano corretti o meno i disturbi simulati.
Salvare l'immagine intermedia ricostruita ad ogni iterazione in un vettore 3D (N,N,iter_mlem*nblock)
A.A. 2017/2018

## Slide 55
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Correzioni iterative (ML-EM e OS-EM)
Abbiamo detto precedentemente che se il sistema di imaging corregge internamente i sinogrammi prima che avvenga la ricostruzione, la statistica muta e non sarebbe più valido lavorare nell’ipotesi di Poissonianità dei dati su cui si basano ML-EM ed OS-EM.
Tra i vantaggi del meccanismo di feedback che è alla base di queste tecniche iterative c’è però anche la possibilità di incorporare delle stime delle sorgenti di disturbo (le stesse che in maniera inversa verrebbero usate per pre-correggere i sinogrammi) all’interno dello step di proiezione, riuscendo quindi a ricostruire e corregge le immagini allo stesso tempo.
ML-EM
OS-EM
A.A. 2017/2018

## Slide 56
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (4)
4. Analisi della relazione tra numero di subset e numero di iterazioni OSEM
Visualizzare il risultato della ricostruzione OSEM usando diverse combinazioni di valori per il numero di subset (fattore di accelerazione) e il numero di iterazioni di ricostruzione.
A.A. 2017/2018

## Slide 57
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (5)
5. Valutazione dell'accelarazione ottenuta grazie all'algoritmo OS-EM
Misurare i tempi di esecuzione di una ricostruzione ML-EM (totale, non delle singole sub-iterazioni) e di una ricostruzione OS-EM e vericare che ci sia una velocizzazione del processo di ricostruzione a parita di iterazioni utilizzate.
NOTA BENE:
mettersi nella condizione iter_mlem = iter_osem*nblock
vericare tutte e 3 le combinazioni possibili
assicurarsi di misurare l'effettivo tempo di ricostruzione
A.A. 2017/2018

## Slide 58
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Esercitazione (6)
FACOLTATIVO
1. Ricostruzione MAP-OSL con prior quadratico
Partire (a scelta) dal codice MLEM o OSEM precedentemente implementati
Individuare il punto dell’algoritmo in cui inserire il prior facendo riferimento alle formule discusse a lezione
Il kernel 3x3 fornito è tale da calcolare dE(f)/df tramite una semplice conv2
verificare come cambia il comportamento al variare di beta (peso del prior) e come per valori di beta troppo alti il denominatore della MLEM diventa negativo e la ricostruzione non converge)
A.A. 2017/2018

## Slide 59
Introduzione alla ricostruzione iterativa
Introduzione Problema inverso
Ricostruzione MAP: approssimazione One Step Late
Log-likelihood Poissoniana con prior (log-likelihood penalizzata)
Exact MAP
One Step Late (OSL)
A.A. 2017/2018